	MAT	G2	COA	035

Désignation du matériel (et dénomination commerciale):
Série de moules ReadyForm
Performances soumises au contrôle : / Diamètre et Perpendicularité.

MOYENS DE CONTROLE
Cylindre métallique “étalon” référencé SPOA 119 et stocké en salle CLIME33 / Un jeu de cales d’épaisseur, référencé COA 043 / Pied à coulisse base 500 mm, référencé COA 045 / Banc de mesure NODIER, référencé MET211, situé Salle CLIME33

PERIODICITE DE CONTRÔLE
36 mois

ENREGISTREMENTS DES CONTRÔLES
Chaque moule doit être contrôlé, au moins une fois, sur une période de 36 mois. / Le tableau de vérification des moules est transmis à la Métrologie de ACF à la fin de chaque période de 36 mois, pour enregistrement et archivage dans GEPI.

INSTRUCTIONS DE CONTROLE / Confectionner une éprouvette de béton avec chaque moule readyform. Au démoulage, noter la référence du moule utilisé sur l’éprouvette de béton. Pour chaque éprouvette, les contrôles dimensionnels consistent à vérifier le diamètre et la perpendicularité des faces par rapport aux génératrices. Pour ces contrôles, les éprouvettes ne doivent pas être rectifiées. / - Contrôle du diamètre : / Disposer l’éprouvette verticalement, face talochée vers le haut. / A l’aide du pied à coulisse, mesurer et noter le diamètre à trois niveaux différents de l’éprouvette : en haut, au milieu et en bas. / Faire tourner l’éprouvette de 90 degrés et répéter les trois mesures précédentes. / Le diamètre nominal théorique des moules readyform est de 159.6 mm. La tolérance sur le diamètre, fixée par la norme NF EN 12390-1 est de 1%. En prenant en compte l’incertitude de mesure du pied à coulisse COA 045, si une des six mesures effectuées par éprouvette, sort de la fourchette 158,39 mm< x < 160,81 mm, le moule correspondant doit être mis au rebut. / - Contrôle de la perpendicularité : / Pour chaque éprouvette, procéder comme suit: / Disposer l’éprouvette verticalement sur le plateau du tour. / Disposer le cylindre métallique verticalement et l’amener au contact de l’éprouvette. / Faire tourner l’éprouvette en la maintenant en contact avec le cylindre métallique. Lorsque l’écart entre les deux paraît important, insérer une cale de mesure. Le but étant de déterminer l’écart maximum, il est nécessaire de réaliser plusieurs mesures. / Noter l’écart maximum en mm / La tolérance sur la perpendicularité entre les faces rectifiées et les génératrices de l’éprouvette de béton, fixée par la norme NF EN 12390-1 est de 0.007 fois le diamètre nominal de l’éprouvette. / En prenant en compte l’incertitude de mesure du jeu de cale COA 043, si l’écart maximum relevé lors des mesures sur une éprouvette est supérieur à 1,10 mm, le moule correspondant doit être mis au rebut.