Présentation de l'audit
Entité auditée	DLCF
Équipe d'audit	Michaël DIERKENS (DLL, programme 3) Jacques BLACHE (DLL, programme 23) / auditeurs en formation : / Florent BOISBOUVIER (DLL)
Date de l'audit	07/05/15
Objectifs et champ de l'audit	Processus M2 et R2 (Cofrac)
Référentiels de l'audit	ISO 9 001, ISO 14 001, OHSAS 18 001, ISO 17 025
Commentaire

Programme prévisionnel de l'audit

Horaire / (prévu) / réalisé	Thème abordé	Auditeur	Personnes présentes / (en plus des auditeurs)
9H30	Réunion d’ouverture	MD, JB	(1)
9H45	Exigences relatives au système de management	MD, JB	(2)
12H00	Repas
13H30	Exigences Techniques / programme 3	MD	B. Boulet, Ch. Domas
13H30	Exigences Techniques / programme 23	JB
16H00	Réunion de synthèse		auditeurs seuls
16H30	Réunion de clôture	MD, JB	(1)

(1) : L. Blachère, B. Boulet, H. Chassagnol, A. Cuer, F. Ivars, S. Liandrat, S. Moreira, M. Trauchessec.

(2) : B. Boulet, A. Cuer, S. Liandrat, S. Moreira.

Revue de la conformité aux normes QSE

ISO 9001	ISO 14001	OHSAS 18001	Titre	Vu sans remarque	Points forts	Points sensibles	Pistes de progrès	Non / Conformités
4			Système de Management QSE.
4.1	4.1	4.1	Exigences générales.
4.2	4.2	4.2	Exigences Documentation.
	4.3.1	4.3.1	Planification / Identification des dangers SST et des impacts environnementaux
	4.3.2	4.3.2	Exigences légales et autres
5.4	4.3.3	4.3.3	Planification de la qualité : / Objectifs, cibles et programmes
4.2	4.4.1	4.4.1	Mise en œuvre et fonctionnement
	4.4.2	4.4.2	Compétence, formation, sensibilisation
	4.4.3	4.4.3	Communication
	4.4.4	4.4.4	Documentation
	4.4.5	4.4.5	Maîtrise de la documentation
	4.4.6	4.4.6	Maîtrise opérationnelle
	4.4.7	4.4.7	Réponse aux situations d'urgence
	4.5.1	4.5.1	Surveillance et mesurage des performances
	4.5.2	4.5.2	Évaluation de la conformité
		4.5.3.1	Recherche d'incidents
	4.5.3	4.5.3.2	Non-conformité, action corrective, action préventive
	4.5.4	4.5.4	Maîtrise des enregistrements
	4.5.5	4.5.5	Audit interne
5			Responsabilités de la Direction.
5.1			Engagements de la Direction.
5.2 et 5.3			Écoute client et politique Q.
5.5.1			Responsabilités et autorités.
05/05/03			Communication.
5.6	4.6	4.6	Revue de Direction.
6			Management des ressources.
6.1 et 6.2			Ressources Humaines.
6.3 et 6.4			Moyens Matériels.
7			Réalisation des Prestations.
7.1			Planification.
7.2			Processus relatifs aux clients.
7.3			Conception et développement.
74			Achats.
7.5			Production des Prestations.
7.6			Maitrise des équipements de surveillance et de mesure
8			Mesures, analyses et améliorations.
8.1 et 8.2			Mesures et surveillance.
8.3			Maîtrise des Non Conformités.
8.4 et 8.5			Analyses et Améliorations.

Conformité à la norme NF EN ISO/CEI 17025

§	Titre	Examiné	Points forts	Points sensibles	Pistes de progrès
IV	Exigences relatives au système de management
IV.1	Organisation
IV.2	Système de management
IV.3	Maîtrise de la documentation			PS7 / PS6	PP2 / PP3
IV.4	Revue des demandes
IV.5	Sous-traitance des essais et des étalonnages
IV.6	Achats de services et de fournitures
IV.9	Maîtrise des non conformité
IV.10	Amélioration
IV.11-12	Actions correctives / préventives
IV.13	Maîtrise des enregistrements				PP1
IV.14	Audits internes
IV.15	Revue de Direction
V	Exigences Techniques
V.2	Personnel		PF1 / PF3	PS4
V.4	Méthodes d'essai, étalonnages et validation des méthodes		PF4	PS1 / PS2 / PS3 / PS5	PP4
V.5	Équipement
V.6	Exigences spécifiques
V.7	Échantillonnage
V.9	Assurer la qualité des résultats d'essai		PF2
V.10	Rapports sur les résultats				PP6

Notes et commentaires :
Points forts :
PF1 : compétence des agents rencontrés (unités auditées) / PF2 : réelle prise en compte de la démarche d’amélioration continue / PF3 : grande transparence dans les échanges / programme 23 : / PF4 : l’organisation et le traitement des campagnes d’essais croisés.
Points sensibles :
PS7 : Veille normative : / Le DLCF ne dispose pas de la dernière version de la norme NF EN ISO/CEI 17025 / (4ème tirage 2006-12) / Programme 3 : / PS1 : rapport de vérification des moules 16*32 : / - la hauteur à laquelle ont été réalisées les mesures de diamètre (haut, milieu, bas) n’est pas explicite (mentions du rapport : 1, 2, 3), / - le pied à coulisse utilisé n’est pas référencé / - le rapport ne mentionne pas que les mesures sont réalisées sur des éprouvettes moulées (au lieu de mesures directes sur les moules) / - la rotation à 90° et la deuxième série de mesures prévues par l’instruction MAT G2 COA35 n’ont pas été réalisées / - l’instruction MAT G2 COA35 est à remettre à jour (mention du CETE de Lyon, citation de 20 moules au lieu de 33, fréquence de vérification...). / PS2 : vérification de la planéité des éprouvettes après rectification / Cette vérification est réalisée au moyen d’une cale d’épaisseur 90 µm. Le seuil de conformité (NF EN 12 390-1) est fixé à 96 µm. Le rapport de vérification de la planéité des éprouvettes conclut à la conformité. / Le rapport de vérification des cales utilisées indique une incertitude élargie de 0,02 mm, valeur trop élevée au regard du seuil pour pouvoir réellement statuer sur la planéité des éprouvettes. Après vérification, il s’avère que la planéité est bien conforme, mais qu’il n’était pas possible de statuer dans ce sens avec les éléments transmis : l’incertitude indiquée sur le rapport de vérification des cales (0,02 mm) correspondant à l’erreur maximale obtenue pour l’ensemble des cales, l’incertitude élargie associée à la cale de 90 µm étant beaucoup plus faible. / PS3 : la vérification de la rectification n’est pas réalisée sur les éprouvettes 11*22. / Programme 23 : / PS4 : Aucune demande d’habilitation n’a été faite pour le nouveau Responsable Matériel qui est Monsieur Loïc BLACHERE. / PS5 : Le Responsable Matériel de l’unité ne s’approprie pas de la conformité ou non des matériels après vérification métrologique (exemple : visa sur la fiche de vie avec la mention conforme ou HS) / PS6 : Veille normative – L’évaluation du FD P 18-663 n’a pas été faite par l’unité, pour prendre en compte les modifications de ce document, suite à sa révision.
Pistes de progrès
Programme 3 : / PP1 : métrologie / cales utilisées pour la vérification de la géométrie des éprouvettes / - la fréquence de vérification de ces cales n’est pas définie / - la dernière vérification (15/04/2013) n’a pas été saisie dans la base OPTIMU / PP2 : mise à jour des documents suite à la création du CEREMA / la demande d’essais (résistance en compression) mentionne le CETE de Lyon / PP3 : référencement des lieux où sont classés les documents utilisables / l’instruction métier (résistance en compression) n’a pas été mise à jour suite au changement de bureau de Ch. Domas. / Programme 23 : / PP4 : la masse étalon servant au contrôle en service de la balance (TGGV 005) par l’unité, n’est pas mentionnée sur le PV de vérification délivré par la cellule métrologique. / PP5 : Dans la liste des agents qualifiés par essais (prog.23) du document R2.DLCF.P.001 « annexe spécifique au COFRAC », il manque la croix dans la case « signataire » pour Madame Martine TRAUCHESSEC. / PP6 : Les PV des essais comportent 3 pages, le N° n’est pas mentionné sur toutes les pages.
Non-conformités mineures

Remarques

Conclusions sur l’application, l’efficacité et la pertinence du système qualité
Le système qualité permet un suivi efficace des activités réalisées dans le cadre de l’accréditation Cofrac.

Retour d'expérience sur le fonctionnement de l'audit interne
Commentaires des auditeurs internes
Sur le champ et/ou les objectifs de l'audit
Sur le déroulement de l'audit
Sur la qualité de la relation auditeurs-audités	Très bon climat d’audit. Échanges réalisés en grande transparence.

Appréciation des audités sur le déroulement de l'audit
Perception de l'auditeur sur le déroulement global de l'audit

Signature des auditeurs	Les responsables d'audit
Date : septembre 2015	L’auditeur du programme 3 / signé / Michaël DIERKENS	L’auditeur du programme 23 / signé / Jacques BLACHE

Diffusion	(Après validation auprès des participants à l’audit)
	Participants à l'audit / Responsable qualité de département / Pilote(s) de processus concerné(s) / Chargé de mission qualité