Présentation de l'audit
Entité auditée :	Cerema – DLCF
Équipe d’audit :	Michaël DIERKENS (DLL)
Objectifs et champ / de l'audit :	ex-domaines 3
Référentiels de l'audit :	NF EN ISO / CEI 17025, documents COFRAC LAB REF 02, 05, 08
Commentaire :	En préparation de l’extension de périmètre aux nouveaux essais de perméabilité et de sensibilité aux chlorures
Documents remis :

Programme d'audit

Il s’agissait de se focaliser sur le passage sous accréditation Cofrac des essais suivants :
- essais de migration des ions chlorures en régime transitoire (XP P18-462)
- essai de perméabilité au gaz (XP P18-463)

Personnes présentes

Personnes présentes :
- Bruno Boulet
- Vincent Garde
- Christophe Domas (pour partie)

Conformité à la norme NF EN ISO/CEI 17025

§	Titre	Vu sans remarque	Points forts	Points sensibles	Pistes de progrès	Non / Conformités
IV	Exigences relatives au système de management	X
IV.1	Organisation	X
IV.2	Système de management	X
IV.3	Maîtrise de la documentation	X
IV.4	Revue des demandes				X
IV.5	Sous-traitance des essais et des étalonnages	X
IV.6	Achats de services et de fournitures	X
IV.7	Services au client	X
IV.8	Réclamations	X
IV.9	Maîtrise des non-conformités	X
IV.10	Amélioration	X
IV.11	Actions correctives	X
IV.12	Actions préventives	X
IV.13	Maîtrise des enregistrements	X
IV.14	Audits internes	X
IV.15	Revue de Direction	X
V	Exigences Techniques	X
V.1	Généralités	X
V.2	Personnel			X
V.3	Installations et conditions ambiantes	X
V.4	Méthodes d’essai, étalonnages et validation des méthodes				X
V.5	Équipement	X
V.6	Exigences spécifiques	X
V.7	Échantillonnage	X
V.8	Manutention des objets d’essais et d’étalonnage	X
V.9	Assurer la qualité des résultats d’essai	X
V.10	Rapports sur les résultats	X

Notes et commentaires :
Points forts
Très bonne maîtrise technique de ces nouveaux essais
Points sensibles
Remarques communes aux 2 essais / Qualification : Rassembler les éléments disponibles
Pistes de progrès
Remarques communes aux 2 essais / Devis / Indiquer dans le détail de l'essai les éventuelles restrictions techniques (éprouvettes moulées uniquement ?, gamme de diamètres ?, pour les chlorures : molarité ? pour le Kgaz : nature du gaz ? Préconditionnement ?) ce n’est pas un écart, c’est du commentaire / Incertitudes/Essais croisés : / En l'absence de vraies CIL et compte-tenu de la difficulté de réaliser un calcul théorique de l'incertitude (au moins pour les chlorures : / formules complexes), prévoir a minima : / - analyse selon méthode des 5 M / - sortir les éventuels essais croisés disponibles (Aix + Perfdub) / - réaliser des mesures croisées lors des prochains essais (front de pénétration ; débit d'azote) pour évaluer la reproductibilité entre opérateurs sur la mesure. / - analyser les dispersions entre les résultats des corps d'épreuve / (chlorures : 3 ; Kgaz : 4) ce n’est pas un écart, c’est du conseil. / Pour la question des incertitudes, nous avons choisi de prendre une incertitude-enveloppe donnée par le guide sur l’approche performantielle des béton de 2010 (LCPC). / Pas d’apposition systématique d’un identifiant DLCF sur les échantillons / MIGRATION DES IONS CHLORURES / 1 - Métrologie : / Retard sur la vérification du pied à coulisse. / Prévoir un pied à coulisse de taille plus adaptée (20-25 cm). / Le pied à coulisse n'est pas vérifié en dessous de 50 mm, alors qu'il est utilisé pour mesurer la profondeur du front de pénétration des chlorures (qq mm à qq cm). / Balance COA009 : vérifiée à partir de 20 g, alors qu'elle est utilisée pour peser la soude en poudre (4 g). / Enregistreur de courant : il n'y a pas de conclusion sur la conformité des mesures d'intensité. / PERMEABILITE AU GAZ / 2 - Métrologie : / La vérification du chronomètre n'est pas disponible.
Non-conformités mineures
RAS
Remarques
MIGRATION DES IONS CHLORURES / Préparation des solutions : / Vérifier que les poudres de NaOH et NaCl sont de pureté analytique. Voir avec le labo chimie s'il faut imposer une précision particulière sur la pesée de l'eau pour être en cohérence avec cette précision analytique (appliquer les usages usuels des labos chimie). Ce n’est pas un écart, c’est du conseil / 3 - Molarité de la solution amont : / La norme prévoit 2 cas : 0,5 M et 1,0 M. Si le DLCF choisit de réaliser uniquement l'essai à 0,5 M, il faut le préciser dans la portée est en informer les clients en amont et par exemple dans l'intitulé du nom de l'essai au niveau du devis. Si le DLCF choisit de garder les 2 options, il faut prévoir les deux possibilités dans toute la documentation (demande d'essai, feuille d'essai, feuille de calcul avec en particulier l'automatisation des paramètres ksi et alpha en fonction de la molarité retenue) / 4 - Identification des compartiments : / Le dispositif présente une double identification contradictoire des compartiments (la borne "-", on niveau de laquelle on introduit les chlorures, est également identifiée "aval" alors qu'il s'agit en fait du compartiment "amont". / 5 - Vérification de l'hypothèse de volume infini du compartiment amont / Récupérer les divers dosages en chlorure réalisés au cours d'un essai dans le compartiment amont et vérifier la constance de la concentration au cours du temps (de préférence, si disponible, avec des bétons médiocres et des durées longues). / 6 - Identification des échantillons : / Il n'y a pas d'apposition systématique d'un identifiant DLCF unique des échantillons avant découpe. L'identifiant DCLF est apposé : / - sur l'échantillon, en cas de doute uniquement / - sur les corps d'épreuve après découpe systématiquement, et sur l'échantillon / Il y a un risque faible au niveau de la traçabilité si plusieurs clients utilisent le même système d'identification. / 7 - Réalisation de l'étanchéité du corps d'épreuve : / L'étanchéité du corps d'épreuve est réalisée à la paraffine (pas prévu par la norme, qui ne cite que d'epoxy ou de peinture) et après découpe et mise en place du dispositif (la norme indique : avant découpe ; ou après si on utilise un adhésif étanche) / 8 - Régulation de la tension en cours d'essai : / La tension aux bornes du corps d'épreuve dérive parfois en cours d'essai au delà des +-0,5 V. Prévoir un contrôle a minima le matin en arrivant et le soir en partant pour éviter toute dérive non corrigée pendant la nuit. / 9 - Rapport d'essai : / La mesure de température n'est pas corrigée par l'équation de correction disponible sur le rapport de vérification du thermomètre. Rajouter les éléments exigés pour les carottes si cette option est retenue. / Identifier clairement ce qui n'est pas Cofrac (résistivité...).Rajouter l'âge du béton, si connu. / 10 - Instruction d'essai : / Rajouter les modalités de préparation des solutions de NaOH et NaCl / Pour le sciage, préciser que l'épaisseur de la tranche doit être de 50+-1 mm (au lieu de 50 mm). / Préciser que le sciage est réalisé "sous eau". / Préciser comment est mesuré le diamètre et l'épaisseur. / Lister les spécifications devant être vérifiées pour que l'essai soit réalisable (diamètre mini et maxi). / Préciser les modalités de conservation après sciage. / L'instruction exclut implicitement les essais sur carottes (la NF EN 12504-1 n'est pas visée). / Indiquer que le dispositif est rincé à l'eau du réseau après essai. / Pour la saturation : la procédure indique qu'il faut recouvrir d'environ 2 cm (soit une précision de l'ordre du cm), alors que la norme parle d'environ 20 mm (soit avec une précision de l'ordre du mm). / PERMEABILITE AU GAZ / 11 - Viscosité dynamique µ du diazote : / La valeur prise en compte est erronée et non documentée / La norme ne donnant pas la valeur à utiliser, prévoir de conserver la justification de la valeur utilisée (du type : norme, ouvrage de physique faisant autorité; publi scientifique) / Épaisseur des corps d'épreuves / Plusieurs corps d'épreuve testés avec une épaisseur inférieure à 48,5 mm (norme : 50+-1 mm). / 12- Réalisation de l'étanchéité du corps d'épreuve : / L’étanchéité du corps d'épreuve est réalisée à la résine avant sciage (la norme indique après sciage). / Préconditionnement : / Voir si la saturation selon XP P18-549 est à réaliser par défaut. Adapter les rédactions en conséquence. / 13- Mise en pression de la chambre à air : / La valeur appliquée ou la vérification de l'obtention d'une pression de 8 à 10 bar ne sont pas tracées. / 14 - Rapport d'essai : / L'essai est réalisé sur 4 corps d'épreuve (au lieu de 3). C’est le client qui le demande (PERFDUB) / Résultats d'essais : dans la colonne échéance, il est noté k7, k28, ksec au lieu de 7j, 28j, x j (sec). / Rajouter la nature du gaz utilisé. / Rajouter les éléments exigés pour les carottes si cette option est retenue. / Identifier clairement ce qui n'est pas Cofrac. / Instruction d'essai : / Préciser que l'essai est réalisé avec N2. / L'instruction exclut implicitement les essais sur carottes (la NF EN 12504-1 n'est pas visée). / Préciser comment est déterminé la pression Po (i.e : pression atmosphérique locale, prise conventionnellement égale à la pression atmosphérique théorique obtenue avec un modèle d'atmosphère standard pour l'altitude de ...). / Etape 2 : mesurer les dimensions après sciage. / Imbibition : il est écrit qu'elle est à réaliser 7 j avant le début de l'essai, alors que la norme dit que le délai sciage-essai ne devra pas dépasser 7 j. Voir s'il est opportun d'être plus strict que la norme. / Préciser comment sont positionnées les tranches pendant l'imbibition (sur la tranche, sans les cales de bois de la norme). C’est du conseil / Tous les conseils de Michaël ont été pris en compte dans les instructions d’essais
Conclusions sur l’application, l’efficacité et la pertinence du système qualité
Tout est en place pour l’extension de périmètre

## Retour d’expérience sur le fonctionnement de l'audit interne

Commentaires des auditeurs internes
Sur le champ et/ou les objectifs de l'audit	RAS
Sur le déroulement de l'audit	RAS
Sur la qualité de la relation auditeurs-audités	RAS

Appréciation des audités sur le déroulement de l'audit	RAS
Perception de l'auditeur sur le déroulement global de l'audit	RAS

Signature des auditeurs	Responsable d'audit
Date :

Diffusion :	(Après validation auprès des participants à l’audit)
	Participants à l'audit / Responsable qualité de département / Pilote(s) de processus concerné(s) / Chargé de mission qualité

Annexe au 03/06/2019
	Ex-domaine 3 – Essais Kgaz et Dapp - Traitements des écarts consécutifs à l’audit interne du 24/07/2019 par Michaël DIERKENS
	Intitulé écart	Action corrective proposée	Qui ?	Délai ?	Référence	Clôture de l’écart
3 - Molarité de la solution amont	Dapp : les formulaires ne prévoient pas l’essai avec une concentration de 1 mol/l de Cl-	Adapter les formulaires pour prendre en compte cette possibilité	Vincent Garde	31/12/2018	Modèle_Dapp_dossier_essais_V07-01-2019	07/01/2019
4 - Identification des compartiments :	Dapp : mauvaise identification des compartiments aval et amont	Suppression de la double identification erronée	Vincent GARDE	01/09/2018	Matériel d’essai	01/09/2018
5 - Vérification de l'hypothèse de volume infini du compartiment amont	Dapp : absence de vérification de la concentration en ions chlorure du compartiment amont en fin d’essai	Utiliser les mesures de concentration faites en 2016 dans le cadre du PN PERFDUB pour valider l’hypothèse de volume infini du compartiement amont	Vincent GARDE	01/08/2018	Dapp_validation_hypothèse_volume_infini_juin_2016	01/08/2018
6 - Identification des échantillons :	Dapp et Kgaz : pas d’apposition systématique d’un identifiant DLCF sur les échantillons	Modification de l’instruction d’essai avec utilisation prioritaire des références client, et à défaut d’une identification interne DLCF	Vincent GARDE	30/09/2018	instruction_DAPP	05/09/2018
7 - Réalisation de l'étanchéité du corps d'épreuve :	Étanchéité des corps d’épreuves non-conforme à la norme	Modification de l’instruction d’essai : étanchéité avec résine epoxy avant sciage des corps d’épreuveVincent GARDE	Vincent GARDE	30/09/2018	instruction_DAPP	05/09/2018
8 - Régulation de la tension en cours d'essai :	Dérive de tension supérieure à ±0,5 V en cours d’essai sans réajustement de la part du chargé d’essai	Modification de l’instruction avec vérification des tensions toutes les 24 heures. La traçabilité des corrections éventuelles est assurée par le fichier SEFRAM	Vincent GARDE	30/09/2018	instruction_DAPP	05/09/2018
9 - Rapport d'essai :	Non prise en compte de la correction d’étalonnage dans les mesures de températures	Modification de la feuille d’essai pour prise en compte	Vincent GARDE	31/12/2018	Modèle_Dapp_dossier_essais_V07-01-2019	07/01/2019
9 - Rapport d'essai :	Contenu du rapport d’essai ne prévoit pas la réalisation d’essai sur carotte avec les informations minimales liées	Modification du rapport d’essai en intégrant la possibilité de réaliser les essais sur carottes	Vincent GARDE	31/12/2018	Modèle_Dapp_dossier_essais_V07-01-2019	07/01/2019
1 - Métrologie :	Le pied à coulisse COA 045 (base 500 mm) n’est pas vérifié en dessous de 50 mm alors qu’il sert aux mesures de front de pénétration des Cl	Vérification du pied à coulisse COA 045 pour des mesures de longueurs < 50 mm	Métrologie	31/08/2018	PV d’étalonnage du matériel	02/08/2018
1 - Métrologie :	La balance COA009 n’est pas vérifiée en dessous de 20 g alors qu’elle sert à la réalisation des solutions chimiques	Vérification de la balance COA 009 pour des masses < 20 g	Métrologie	Prochain étalonnage	PV d’étalonnage du matériel	19/02/2019 (vérifier sur quelles exigences métrologiques a été déclaré la conformité car il y a une différence entre celles du PV et celles de GEPI)
10 - Instruction d'essai :	Dapp : absence ou manque de précision de l’instruction d’essai sur un certains nombres de points : modalités de préparation des solutions, tolérance sur l’épaisseur des corps d’épreuve, ….	Modification de l’instrucion d’essai Dapp	Vincent GARDE	31/09/2018	instruction_DAPP	05/09/2018
11 - Viscosité dynamique µ du diazote :	Kgaz : la valeur de viscosité dynamique de l’azote utilisée dans le calcul de perméabilité est erronée et non documentée	Demander une recherche sur le sujet au service de documentation	Bruno Boulet / Catherine MEGE	31/09/2018	Article du 10/05/2005 de la revue « techniques de l’ingénieur » détaillant le calcul de la viscosité des gaz et réalisation de ce calcul pour l’azote	05/09/2018
12- Réalisation de l'étanchéité du corps d'épreuve :	Kgaz : l’étanchéité des corps d’épreuve est réalisé avant sciage alors que la norme spécifie qu’elle soit réalisée après sciage	La mise en œuvre de la résine avant sciage permet un travail plus soigné en évitant des coulures de résine sur les faces des corps d’épreuve qui seront exposées à l’azote ensuite : pas de modification du process
13- Mise en pression de la chambre à air :	Kgaz : la valeur de pression de gonflage de la chambre à air n’est pas tracée à chaque essai	Modifier la feuille d’essai en intégrant la valeur de pression de gonflage qui doit être comprise entre 8 et 10 bars	Vincent GARDE	31/12/2018	Modèle_Dapp_dossier_essais_V07-01-2019	07/01/2019
14 - Rapport d'essai :	Rapport d’essai Kgaz : mentions K7, K28 à corriger, nature du gaz à ajouter, prévoir le cas des essais sur carottes	Modifier le rapport d’essai en intégrant ces remarques	Vincent GARDE	31/12/2018	Modèle_dossier_essais_Kgaz_V07-01-2019	07/01/2019
2 - Métrologie :	Kgaz : la vérification du chronomètre COA 052 n’est pas disponible	Le chronomètre a été vérifié le 04/07/2018 mais le certificat n’était pas disponible le jour de l’audit	Vincent GARDE	Immédiat	Certificat d’étalonnage du chronomètre COA 052	01/08/2018
1 - Métrologie :	Kgaz : Absence de conclusion sur la conformité de la vérification en intensité de l’enregistreur SEFRAM COA 054	Apposer la conclusion sur le PV de vérification	Bruno BOULET	Immédiat	Certificat d’étalonnage de l’enregistreur SEFRAM COA 054	01/08/2018