	MAT	G2	COA	041

Désignation du matériel (et dénomination commerciale):
Rectifieuse CONTROLAB
Performances soumises au contrôle : / Perpendicularité des éprouvettes rectifiées (NF EN 12390-1)

MOYENS DE CONTROLE
– Cylindre métallique “étalon” référencé SPOA 119, stocké en salle CLIME33. / – Un jeu de cales d’épaisseur. / – Tour situé Salle CLIME33

PERIODICITE DE CONTRÔLE
12 mois

ENREGISTREMENTS DES CONTRÔLES
Chaque contrôle annuel est enregistré sur papier et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. / Il est archivé dans la chemise-matériel COA 041 située dans les meubles-tiroirs métalliques du couloir de la salle E025.

INSTRUCTIONS DE CONTRÔLE / Prendre trois éprouvettes rectifiées, issues d’un même prélèvement de béton. / Pour chaque éprouvette, procéder comme suit: / Disposer l’éprouvette verticalement sur le plateau du tour. / Disposer le cylindre métallique verticalement et l’amener au contact de l’éprouvette. / Faire tourner l’éprouvette en la maintenant en contact avec le cylindre métallique. Lorsque l’écart entre les deux paraît important, insérer une cale de mesure. Le but étant de déterminer l’écart maximum, il est nécessaire de réaliser plusieurs mesures. / NOTA: L’écart qui nous intéresse ici, est celui situé aux extrémités de l’éprouvette. En effet, si l’éprouvette est en contact en haut et en bas avec le cylindre métallique, mais présente un écart en milieu de génératrice, cela ne peut pas être imputé à la rectification. / Noter l’écart maximum en mm / La perpendicularité entre les faces rectifiées et les génératrices de l’éprouvette de béton est conforme à la norme NF EN 12390-1 si l’écart maximum est inférieur à 1,1 mm pour les éprouvettes cylindriques 160x320 mm, et 0,7 mm pour les éprouvettes cylindriques 110x220 mm.