2020 – Essais COFRAC - Propositions d’améliorations des formulaires et procédures
Essais concernés	Formulaire concerné	Proposition d’amélioration	Date	Déposé Par	À faire par
Dapp	Dossier_modèle	Améliorer la traçabilité du « qui fait quoi ? » à chaque étape à l’instar du formulaire Kgaz.	14/06/2019	Bruno Boulet	P. Chagneau. Ajouter la préparation des solutions ; qui réalise l’étanchéité des corps d’épreuve, et l’arrêt de l’essai avec mesure des fronts
Dapp	Dossier_modèle_Feuille_d’essai	Modifier la cellule « date d’essai » K14 par « date de début de protocole/d’essai » et supprimer la cellule K15 pour que la date de mise en saturation sous vide soit par défaut (=M21-2). L’imbibition étant la solution de second rang.	09/10/19	Mathieu Cipiere	P. Chagneau : Supprimer les calculs automatiques de la feuille de prélèvement.
Dapp	Dossier_modèle_Feuille_d’essai	Modifier la liste déroulante des dimensions d’éprouvettes Q12 de façon à pouvoir en créer d’autres	09/10/19	Mathieu Cipiere	Fait et validé le 24/1/2020
Kgaz	Dossier_modèle	Regrouper l’ensemble des mesures à 7 et 28 jours afin de ne pas avoir autant d’onglets.	09/10/19	Mathieu Cipiere	M. CIPIERE Laisser 4 corps d’épreuve sur les 6 et mettre à jour le fichier en fonction (PV, ...)
Kgaz	Dossier_modèle_Feuille_d’essai	- Enlever la masse avant enrobage / - Enlever la colonne « Imbibition selon NF EN 12390-2 » / -Enlever les colonnes « Δm » pour le suivi des pesées et rajouter les heures de pesées	08/01/20	Mathieu Cipiere	Revoir la mise en forme du tableau perte de masse
Dapp	Instructions	Rajouter dans les instructions le mode opératoire d’utilisation du Sefram (fichier cnf, paramétrages des voies)	04/11/19	Mathieu Cipiere	M. CIPIERE : à mettre en annexe de l’instruction sous forme d’un « pas à pas » eventuellement photographique
Dapp	Dossier_modèle_Feuille_d’essai	Tracer sur la feuille d’essai le nom de l’opérateur, la date et la méthode pour : / - la préparation des solutions chimiques (NaOH et NaOH + Na Cl) / - l’étanchéification	04/11/19	Mathieu Cipiere	Déjà traité ci-dessus
Dapp	Dossier_modèle_Prélèvement	Améliorer le cas du traitement des carottes (désignation de la formule, exclusion du parement, ...)	04/11/19	Mathieu Cipiere	M. CIPIERE : lorsque carottage sélectionné, ajouter une ligne pour la désignation du béton
Dapp	Dossier_modèle_Prélèvement	Faire apparaître l’identifiant du corps d’épreuve avec le n° de cellule		Patrick Chagneau	M. CIPIERE : automatiser l’apparition des identifiants des corps d’épreuve sur la feuille de mesure
Dapp	Dossier_modèle_Prélèvement	Introduire le champ « n°SOA » sur toutes les pages du dossier modèle	19/11/19	Patrick Chagneau	P. Chagneau : à mettre en en-tête centré
Dapp	Matériel d’essai	Acheter un onduleur et voir pour une alimentation plus puissante (60 V)	25/11/19	Bruno Boulet	M. CIPIERE (après le 4/02)
Dapp	Dossier_modèle_Feuille_d’essai	Remplacer le terme « résistivité » par « résistance »	27/11/19	Bruno Boulet	Fait et validé le 24/1/2020
Dapp	Dossier_modèle_PV	Préciser sur le recto du PV que la résistivité est hors-COFRAC	27/11/19	Bruno Boulet	Fait et validé le 24/01/2020
Dapp	Dossier_modèle_Feuille_d’essai	Reprendre la partie « migration » de la feuille de mesure : faire apparaître les conditions initiales et finale, la vérification du IDT/S pour chaque corps d’épreuve, la durée d’essai choisie, l’échéance d’arrêt	24/01/20	Tous	M. CIPIERE
Dapp et Kgaz	PV	Voir la nécessité de maîtriser « COFRAC » le prélèvement dans le cas de carottage réalisés par SOA – discuter de cela avec Michaël – feuille de prélèvement spécifique ? Référence à la norme de carottage ?	27/11/19	Bruno Boulet	B.BOULET (en suspens)
Compression	Rapport d’essai	Changement police charte Cerema + supprimer Dter	14/06/2019	Richard Vaissiere	B.BOULET revoir avec Christophe si probleme depuis changement d’imprimante)
Compression	Feuille de demande d’essai	Ajouter les cubes 15x15x15 dans la partie « dimensions des moules »	13/7/2019	Bruno Boulet
Compression	Rapport d’essai	- Faire référence à la norme NF EN 12390-7 pour la masse volumique apparente / - Créer une case « observations » qui n’apparaîtra que pour consigner un état dégradé des échantillons (nid de cailloux important…)	03/09/2019	Bruno Boulet
Compression	Instruction d’essai, Feuille d’essai	Pour le laboratoire, fixer un délai maximum de 4 h entre la fin de conservation et l’essai. Rappeler cela sur la feuille d’essai et la signature de la feuille d’essai vaut engagement du CE sur ce point.	03/09/2019	Bruno Boulet
Compression	Instruction d’essai	Mettre à jour la liste des opérateurs et leurs fonctions/responsabilités.	18/10/19	Bruno Boulet
Compression	Calendrier d’enregistrement des températures de conservation	- à référencer dans le système qualité / - à adapter pour également consigner la température de la salle d’essai / - à discuter la possibilité de saisir les températures sur un fichier informatique partagé afin d’abandonner la saisie sur papier	03/09/2019	Bruno Boulet
Compression	Dimensions acceptables des échantillons	Fiche d’information à créer et à apposer dans l’environnement des deux presses. Elle devra faire référence à NF EN 12390-3 et concerner tous les types d’échantillons couverts par notre accréditation	03/09/2019	Bruno Boulet
KGaz	Mode opératoire	Gonfler la chambre avec de l’air comprimé et non pas de l’azote	18/10/19	Mathieu Cipiere	B. BOULET (après le 4 février)
KGaz	Feuille d’essai	Rajouter les unités sur la feuille d’essai : / « Température (°C) », / « Pression de la chambre à air (bar) », / « T0 = », / le seuil d’acceptation de l’essai (seuil ≤ 3%) / une case observations en bas de page	04/11/19	Mathieu Cipiere	M. CIPIERE fait le 24/01/2020
Kgaz	Feuille d’essai	Ramener les mesures dimensionnelles des corps d’épreuve au 1/10ème de mm comme le demande la norme	22/10/19	Bruno Boulet
Kgaz	Instruction / Qualification des agents	Remplacer « Ce nouvel agent réalisera au moins une fois ces 4 étapes » par « Ce nouvel agent réalisera au moins une fois une de ces 3 étapes »	18/11/19	Bruno Boulet
Kgaz	PV	Revoir la mise en forme conditionnelle des cellules D60, D71, D82, K60, K71, K82. Le 0 % ne s’affiche pas, car une condition de non prise en compte de la valeur 0 prend le dessus.	18/11/19	Bruno Boulet
Kgaz	PV	La troisème échéance doit être « l’état sec » et non pas un nombre de jours comme actuellement.	18/11/19	Bruno Boulet
Kgaz	PV	Dans le cas de carottes, l’information « prélevé le » est erronée sur le PV	18/11/19	Bruno Boulet